## 合成实验室
湖州师范学院医学院（护理学院）生物合成实验室货物采购项目设备清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
通风系统
1 | PP离心风机 | 功率2.2KW，转速1400r/min,风量3864m3/h,全压790Pa | 1 | 台
2 | 单核风机 | 功率0.2KW，风量800m3/h | 1 | 台
3 | 排风防雨防虫罩 | 304不锈钢，DN200 | 1 | 个
4 | 防雨帽 | PP材质定制r=300mm | 1 | 台
5 | 软连接 | PVC定制DN250 | 1 | 个
6 | 弹簧减震垫 | 金属材质，阻尼弹簧减震，高度90mm、载重120公斤左右 | 4 | 个
7 | 活性炭+SDG酸雾废气处理系统 | 1、PP材质，厚8mm 2、处理风量3000m3/h，填充φ4-6mm含800碘值活性炭颗粒+SDG吸附剂，双层抽屉。3、耐压不小于2000PA；断面风速 ≤3m/s ；废气箱内停留时间 0.2s；箱体阻力 ≤600Pa，尺寸1200*1000*1300mm； | 1 | 台
8 | 电动阀 | 材质PP，AC/DC 24V，∅200 | 1 | 个
9 | 电动阀 | 材质PP、AC/DC 24V，∅250 | 3 | 个
10 | PP单向阀 | 材质PP ∅200 | 1 | 个
11 | PP调节阀 | 材质PP ∅160 | 4 | 个
12 | PP风管 | ∅110，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 5 | m
13 | PP风管 | ∅160，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 9 | m
14 | PP风管 | 材质PP,∅200，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 10 | m
15 | PP风管 | 材质PP,∅250，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 3 | m
16 | PP风管 | 材质PP,400*250mm，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 14 | m
17 | PP90°弯头 | 材质PP，∅110，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 3 | 个
18 | PP90°弯头 | 材质PP，∅160，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 5 | 个
19 | PP90°弯头 | 材质PP，∅200，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 1 | 个
20 | PP90°弯头 | 材质PP，∅250，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 1 | 个
21 | PP三通 | 材质PP，∅200，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 4 | 个
22 | PP三通 | 材质PP，400*250mm，材质PP,厚度3mm，耐酸碱 | 2 | 个
23 | 窗洞pp板封堵 | PP材质封堵 | 1 | 项
24 | 窗孔拆除 | 400*250mm | 1 | 个
25 | 风管管道吊装支架 | 角铁30*3 mm | 1 | 项
26 | 风机基础 | 10号槽钢 | 1 | 项
27 | 单核风机控制开关及电源 | 220V控制线（明装） | 1 | 套
28 | 风机变频控制系统 | 变频控制系统变频器380V，2.2kw，PLC S7-200SMART，其他元器件及箱体、编程，接线等 | 1 | 套
气路系统
1 | 不锈钢面板 | 304不锈钢面板，150*100mm | 2 | 个
2 | 不锈钢半自动切换供气系统 | 双侧式自动切换压力控制面板 模块化设计 VSR-1系列单级式减压器结构 适用于进气压力300Bar 适用气瓶柜，简易安装 适用于氧气 不锈钢316L材质，适用于腐蚀性和微有毒气体 黄铜镀铬材质，适用于非腐蚀性气体 | 1 | 套
3 | 气瓶配件 | 钢瓶固定架、316不锈钢二级减压阀、316不锈钢高压金属软管 | 2 | 套
4 | 卡套球阀 | 不锈钢管 316L-1/4 | 2 | 个
5 | 不锈钢管 | 不锈钢管 316L-1/4 | 24 | m
6 | 卡套三通 | 不锈钢管 316L-1/4 | 2 | 个
7 | 气路与考克转接头 | 不锈钢管 316 | 4 | 个
8 | 终端球阀 | 不锈钢管 316L-3/8 | 2 | 个
9 | 气路配件 | 管夹、导轨、标签 | 1 | 套
10 | 保压调试 | 气路系统保压与功能调试服务 | 1 | 项
实验台部分
1 | 全钢中央台 | L*1500*800（单位，下同） | 7.1 | 米 | 1、柜体采用≥1.0mm镀锌/冷轧钢板，再经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、台面：采用国内知名品牌12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 ★具体性能如下：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。 ★3、甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%检测报告。 ★4、台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）： ★5.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 6、表面处理方式经酸洗-磷化-烘干-抛光-打磨工序；喷涂材质采用环氧树脂粉末喷涂厚度80um，不露漆，全自动涂装流水线，经180度高温固化； 7、抽屉门扇：钢制双抽双门柜，阻尼导轨，一体式一字型全钢抠手。 8、采用卡扣式可拆卸后封板，方便检修； 9、抽屉门板采用聚氨酯发泡隔音板作消音处理，采用铝合金弧形内嵌扣手； 10、调整脚采用内置M6内六角，最大调整高度50mm，配孔盖。
2 | 全钢边台 | L*750*800mm | 12.6 | 米
3 | 天平台 | 900*600*800mm | 1 | 个 | 1、整体为减震设计，台面为大理石台面，厚度35mm，边缘下挂25mm黑色大理石，在大理石台面和钢架连接处用专用橡胶垫起缓冲减震作用，可大大提高调平精度。 2、框架：独立钢结构钢材基本厚度应达到或优于1.0mmTH；表面耐酸碱阿克苏EPOXY粉末，末涂层提供了长期的耐化学侵蚀、耐磨损和耐用性 （喷涂膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 3、可调脚：采用80mm减震自动水平调整脚，可大大降低由于地面和人员所产生的震动，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上
4 | 边台试剂架带吊柜 | L*300*750，L*300*600mm | 5.4 | 米 | 全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击耐腐蚀。门板为双层结构。柜体默认为一片活动层板。双门尺寸1000、900、800*D300*H600mm。单柜尺寸500、450、400*D300*H600mm。
5 | 全钢试剂架（中央台） | L*400*750mm | 5.6 | 米 | 插座10A。立柱：1. 立柱 挂件 顶板采用1.0mm厚一级冷轧钢板制作，经高温喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2. 层板横档采用铝玻试剂架的铝合金型材，经高温喷涂处理，更耐酸碱腐蚀。 3. 铝合金型材上的装饰条采用0.6厚度的PVC封边条，更美观大方。 4. 层板采用8mm厚度的透明普通玻璃。
6 | 全钢试剂架（边台） | L*300*750mm | 7.2 | 米 | 插座10A。立柱：1. 立柱 挂件 顶板采用1.0mm厚一级冷轧钢板制作，经高温喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2. 铝合金型材上的装饰条采用0.6厚度的PVC封边条，更美观大方。 3. 层板采用8mm厚度的透明普通玻璃。有装吊柜的为一层层板 无吊柜的为二层。
7 | PP中水槽 | 490*390*300mm | 2 | 个 | 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 性能要求： ★（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%），抗坏血酸（AR），单宁酸（AR），三氯乙酸（AR，98%），氨水（氢氧化铵）（AR），氢氧化钙（AR），氢氧化钾（AR，≥85.0%），磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%），硫代硫酸钠（≥99.5%），硫氰酸钾（GR，99%），硫酸铁铵（>98%），已烷（AR，≥97.0%），邻二甲苯（CP，≥98.0%），四氯化碳，2-苯乙醇（>99. 0%），2-甲氧基乙醇（特纯99%），糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%），桃醛（0.98），二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%），丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%），二正丁胺（1601）（AR），N-甲基吡咯烷酮（>99.5%），二硫化碳（≥99.9%），二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。 ★（2）低温老化性：依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 1040.1-2018标准，测试条件为-40℃恒温环境下持续60小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，低温老化后拉伸性能最大力≥4.81×10³N、拉伸强度≥120MPa、断裂伸长率≤1.3%。 邵氏硬度：依据GB/T2411-2008标准，检测结果≥66D。 拉伸强度：依据GB/T 1040.2-2022标准，检测结果≥45MPa。
8 | 三联旋动龙头 |  | 2 | 个 | 龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 性能要求： ★（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%），乙酸（≥99.7%），硫酸（AR），硝酸（AR），盐酸（GR），氨水（氢氧化铵）（AR），氢氧化钙（AR），氢氧化钾（AR，≥85.0%），溴化钾（AR），溴酸钾（AR），亚硝酸钠（AR，99%），盐酸羟胺，乙酸铵（AR，≥98.0%），正辛烷（96%），氯苯（AR，99%），三氯甲烷（氯仿）（AR），冷溶型分析纯聚乙烯醇，无水甲醇（AR，≥99.5%），糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%），桃醛（0.98），三乙二醇二甲醚（AR，99%），甲酚，三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%），硫脲（GR），乙腈（AR，≥99.0%），乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 ★（2）抗老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h+50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥500h），无可视变化， 色差≤1.5，无变色，变色等级0级。 ★（3）声学性能：参照ISO 3822-1：1999+A1：2008 ISO 3822-2：1995标准，右侧龙头出水口≤14dB。 ★（4）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，进行≥1000h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。
9 | 洗眼器 |  | 1 | 个 | 1.主体：加厚铜质H59-1； 2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8.洗眼量：＞6L/min。 性能要求： ★（1）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。 ★（2）铜管拉伸试验：依据GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥556MPa，断后伸长率≤15%。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检验报告。 ★（3）金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准，砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出，符合标准要求。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。 ★（4）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准进行≥420h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。
10 | 滴水架 | 500*400*120mm | 2 | 个 | 材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。 性能要求： ★（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%），乙酸（≥99.7%），硫酸（AR），硝酸（AR），盐酸（GR），氨水（氢氧化铵）（AR），氢氧化钙（AR），氢氧化钾（AR，≥85.0%），溴化钾（AR），溴酸钾（AR），亚硝酸钠（AR，99%），盐酸羟胺，乙酸铵（AR，≥98.0%），正辛烷（96%），氯苯（AR，99%），三氯甲烷（氯仿）（AR），冷溶型分析纯聚乙烯醇，无水甲醇（AR，≥99.5%），糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%），桃醛（0.98），三乙二醇二甲醚（AR，99%），甲酚，三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%），硫脲（GR），乙腈（AR，≥99.0%），乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 ★（2）耐老化测试：依据GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008标准，通过氙弧灯老化测试（测试条件：≥3500小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级≥4级，符合相关技术要求。 ★（3）线膨胀系数：依据GB/T 1036-2008标准，检测结果为≤7.25×10-5℃-1。 ★（4）垂直燃烧试验：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果V-0级。
11 | 气瓶柜（双瓶） | 900*450*1800mm | 1 | 个 | 全钢材质，1.0厚，经酸洗磷化环氧树脂喷涂，内置链条 2组抱箍+翻板
12 | 试剂柜（带排风口） | 900*450*1800mm | 4 | 个 | 全钢结构，可根据需求定制内部层板
13 | 通风柜 | 1500x850x2350mm | 2 | 个 | 全钢结构，国标1.0mm优质镀锌钢板制作，表面酸洗磷化、环氧树脂喷涂；台面：采用国内知名品牌12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 ★具体性能如下：通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.01mg/kg。3、甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%检测报告。6、台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 观察视窗为5mm钢化玻璃加塑料边框；悬吊机构为塑料链条或同步轮传动传动；配置：漏电保护空开、液晶控制面板、LED三防照明灯。带插座
14 | 气阀+气嘴 | 空气和氮气，产品贴壁式设计,一个进气口，一个出气口。标准G1/2管螺纹设计。 主体材料：整体黄铜一体制成 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1 bar-10 bar 2.推荐压力：1 bar-5 bar 3. 进气接口： G1/2 | 4 | 个
15 | 废液收集口 | PP大圆杯185*220mm | 2 | 个
16 | 万向罩 | DN90 | 2 | 个 | 1.主体：PP材质； 2.直管及罩子旋转装置要求铝合金材料确保装置稳定，并且360°旋转； 3.关节PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 4.关节连接杆：304不锈钢； 5.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 7.伸缩导管Φ75PP管； 8.拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质； 9.固定底座：采用PP材质。 性能要求： ★（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%），乙酸（≥99.7%），硫酸（AR），硝酸（AR），盐酸（GR），氨水（氢氧化铵）（AR），氢氧化钙（AR），氢氧化钾（AR，≥85.0%），溴化钾（AR），溴酸钾（AR），亚硝酸钠（AR，99%），盐酸羟胺，乙酸铵（AR，≥98.0%），正辛烷（96%），氯苯（AR，99%），三氯甲烷（氯仿）（AR），冷溶型分析纯聚乙烯醇，无水甲醇（AR，≥99.5%），糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%），桃醛（0.98），三乙二醇二甲醚（AR，99%），甲酚，三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%），硫脲（GR），乙腈（AR，≥99.0%），乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。 ★（2）耐老化测试：依据GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008标准，通过氙弧灯老化测试（测试条件：≥3500小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级≥4级，符合相关技术要求。 ★（3）垂直燃烧试验：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果V-0级。 ★（4）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准进行≥420h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。